Приложение № 2

к тендерной документации

Лот № 1

Техническая спецификация

| № п/п | Критерии | Описание |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование медицинской техники (в соответствии с государственным реестром медицинских изделий с указанием модели, наименования производителя, страны) | Ультразвуковой сканер (планшет) |  |  |  |
| 2 | Требования к комплектации | № п/п | Наименование комплектующего к медицинской технике (в соответствии с государственным реестром медицинских изделий) | Модель/марка, каталожный номер, краткая техническая характеристика комплектующего к медицинской технике | Требуемое количество (с указанием единицы измерения) |
|  |  | Основные комплектующие |  |  |  |
|  |  | 1 | Ультразвуковой сканер | Универсальная беспроводная цветовая ультразвуковая диагностическая система с полностью цифровой программируемой архитектурой с возможностью работы с высокой частотой кадров для проведения ультразвуковых исследований сердца, сосудов и внутренних органов взрослых и детей с высокой диагностической точностью. Области применения: Кардиология Брюшная полость Грудная клетка Транскраниальные исследования Акушерство и гинекология Более 30 настраиваемых функций, которые можно настроить на кнопке датчика (заморозить/ сохранить) Частота: 1-5 MHz. Максимальная глубина: 40 см. Количество элементов: 80 Угол обзора: 90 градусов. Шаг: 250 мкм. Размер линзы: 17 x 25 мм Режимы сканирования: B-режим M-режим Энергетический допплер Цветной допплер Импульсно-волновой допплер Гармонизация изображения Режим penetration: дополнительное проникновение для получения изображений на любой глубине, и автоматически изменяет частоту приобретения, чтобы лучше проникать через некоторые типы тканей; Режим хромография: позволяет использовать цветную опцию, которая заменяет карту с оттенками серого цвета для разницы небольших образований в контрастности тканей; Режим оптической инверсии импульсов: увеличение контрастности изображения и уменьшение артефактов; Режим Авто Preset AI: Запатентованная технология, которая распознаёт анатомию и автоматически выбирает правильный Preset для оптимизации изображения. Это улучшает рабочий процесс, сокращая количество шагов, связанных с ручной регулировкой; Автоматическая частота сердцебиения: вместо использования M-режима и ручного размещения калиперов, автоматическая частота сердцебиений анализирует изображения в серой шкале и выдает на экране частоту сердечных сокращений в реальном времени; Измерения и расчеты - Инструменты - Дистанция - Трассировка - Эллипс - ЧСС - Время - Скорость - Объем - Ручной/Автоматический Визуализация Характеристики изображения от 1 до 20 MHz - До 20 непрерывных импульсов - Двухполярный выход от 10 до 70 В Постобработка - Адаптивное подавление шума - Усиление границ - Персистенция Общий динамический диапазон – 160дБ Формирование и приём лучей - 8 параллельных лучей - Лучеобразование с синтезированной апертурой с виртуальными фокусными зонами 60 МГц частота дискретизации,14 бит на канал Автоматические алгоритмы - Компенсация по времени (TGC) - Регулировка глубины частоты - Обнаружение контакта с пациентом - Усиление иглы - Определение движения - ЧСС Специальные измерения Акушерство: ОГ, ОЖ, КТР, ПЯ, ИАЖ, ДШМ, ДМ, ЧСС Гинекология: фолликулометия, ДШМ, Толщина эндометрия, яичники, ДМ, полипы, миома Мочевой пузырь: Объем Брюшная полость: Печень, почки, селезенка, поджелудочная железа Сосуды: Объемный кровоток Малые органы: Щитовидная железа, мошонка Офтальмология: ONSD, FB, CHLS Молочная жедеза: Опухоли Кардиология: LV Package Measurements: LV EDV (SP) LV ESV (SP) LV EDA (FAC) LV ESA (FAC) PWT – Толщина задней стенки IVSd IVSs LVIDd LVIDs LVPWd LVPWs MAPSE EPSS LVOTd LVOTv RV Measurement Package: LV EDA (FAC) LV ESA (FAC) LVEDWT – Конечно-диастолическая толщина левого желудочка RVOTDistal – Отток дистальной части правого желудочка RVOTProx – Отток проксимальной части правого желудочка RVD1 – Диастолический диаметр правого желудочка 1 (New) RVD2 – Диастолический диаметр правого желудочка 2 (New) RVD3 – Диастолический диаметр правого желудочка 3 (New) TCO – Время открытия трикуспидальный стеноз RVET – Время выброса из правого желудочка TAPSE; Измерения корня аорты: измерения корня аорты с помощью ультразвука на месте ухода (POCUS) дают важную информацию о структуре и функции аорты, особенно о секции, ближайшей к сердцу; Измерения нижней полой вены (IVC): Измерение нижней полой вены (IVC) с помощью ультразвука в месте лечения (POCUS) является распространенным методом оценки состояния внутриваскулярного объема и центрального венозного давления; Измерение предсердий: LAAP – Передне-задний размер левого предсердия LAArea - площадь левого предсердия LAV (SP) – объем левого предсердия (Одиночная Плоскость) RA Area – площадь правого предсердия RAV (SP) - объем правого предсердия (Одиночная Плоскость) Управление интерфейсом и изображением - Глубина - Зум - TGC ползунка или автоматизированные TGC - Зеркальное отражение - Заморозка - Изменение размера окна опроса ЦДК, ЭД - Скорость потока - Изменение размера окна опроса PW - Коррекция допплеровского угла - Наклон допплера - Базовая линия - Инверсия Внутренние оптимизированные параметры Диапазон частот от 1 до 5 МГц Диапазон фокусных зон 1 до 10 Динамический диапазон сжатия от 30 до 90 дБ Автоподключение\Автоотключение Диапазон ширины сектора 50- 100% Серая + цветная карты Частота кадров до 30 к/сек В собранном виде Легкий вес сплава магния, герметичный, IP67 рассчитан на 1 метр погружения на 30 мин в воду. Управление данными Формат сохранения JPG/PNG/DICOM/BMP Облачное хранилище DICOM хранилище DICOM список Безопасность и шифрование, Wi-Fi TLS 1.2 Bluetooth AES128 и RSA4096 Clarius Mobile Соединение Wi-Fi802.11 a/b/g/n, двойной режим 2.4GHz& 5GHz Bluetooth протокол 4.1 Аккумулятор, зарядка и включение Срок службы батареи ~ 60 минут (в активном режиме) Время зарядки ~90 мин Включение зависит от платформы, как правило, менее 30 с Масса и габаритные характеристики Габаритные размеры (длина х ширина х высота), мм , не более:148x76х32 Масса, г, не более 292 | 1 шт. |
|  |  | 2 | Зарядная станция для системы ультразвуковой диагностической медицинской | Зарядное устройство Входное не менее 100-240 В, 50-60 Hz Выходное Зарядное устройство не менее 5В, 3.2 А | 1 шт. |
|  |  | 3 | Вентиляторбеспроводной | Продлевает время сканирования с увеличенным временем работы и дополнительным охлаждением для учебных сессий или длительных процедур | 1 шт |
|  |  | 4 | Планшет на базе IOS | Диагональ экрана не менее 10,2″ - 25,9 см 64 GB. 3 GB. Поддержка сетей - только Wi-Fi. Разрешение дисплея не менее 2160x1620. Тип дисплея: Retina. Операционная система планшета: iPadOS 15. | 1 шт |
|  |  | 5 | Гель ультразвуковой высокой вязкости | Гель предназначен для проведения ультразвуковых исследований. Гель в бутыли объемом не менее 5 л. | 1 шт |
| 3 | Требования к условиям эксплуатации | Электропитание консоли Напряжение: 100–240 В переменного тока Частота: 50/60 Гц. Потребляемая мощность, кВА, не более 0,3 |  |  |  |
| 4 | Условия осуществления поставки МТ (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2020) | # КГП на ПХВ «Многопрофильная центральная районная больница Жанааркинского района» УЗ области Ұлытау, |  |  |  |
| 5 | Срок поставки медицинской техники и место дислокации | 30 календарных дней, с момента заключения договора Область Ұлытау, пос. Жанаарка, ул. А.Сейдинбек, 39 |  |  |  |
| 6 | Условия гарантийного сервисного обслуживания медицинской техники поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц | Гарантийное сервисное обслуживание МТ не менее 37 месяцев. Плановое техническое обслуживание должно проводиться не реже чем 1 раз в 1 год. Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя: - замену отработавших ресурс составных частей; - замене или восстановлении отдельных частей МТ; - настройку и регулировку изделия; специфические для данного изделия работы и т.п.; - чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов; - удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса изделия его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой); - иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа изделий |  |  |  |

Лот № 2

| № п/п | Критерии | Описание |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование медицинской техники | Система внешней фиксации |  |  |  |
| 2 | Требования к комплектации | № п/п | Наименование комплектующего к медицинской технике | Краткая техническая характеристика комплектующего к медицинской технике | Требуемое количество (с указанием единицы измерения) |
|  |  | Основные комплектующие |  |  |  |
|  |  | Дополнительные комплектующие: |  |  |  |
|  |  |  | Переходник балка/балка, для балок/опор | Переходник балка/балка не менее 8 мм, должен использоваться для фиксации соединительных элементов между собой под необходимым углом и плоскости, имеет пазы под соединительные элементы диаметром не менее 8 мм, в верхней части имеется винт для затягивания. Маркировка синим и серым цветом. Материал изготовления сплав алюминия. Условия стерилизации: в автоклаве при температуре не менее 121-134 °С. | 15 шт. |
|  |  |  | Переходник стержень/балка, для стержней, и балок/опор | Переходник стержень/балка, должен использоваться для фиксации соединительных элементов между собой под необходимым углом и плоскости, имеет пазы под соединительные элементы диаметром не менее 5 мм и не менее 8 мм, в верхней части имеется винт для затягивания. Маркировка синим и серым цветом. Материал изготовления сплав алюминия. Условия стерилизации: в автоклаве при температуре не менее 121-134 °С. | 20 шт. |
|  |  |  | Замок с отверстиями, для стержней | Замок, должен использоваться для первичной фиксации стержней диаметром не менее 5 мм и опор не менее 8 мм, имеет не менее 5 отверстий для стержней не менее 5 мм располагающихся друг от друга на расстоянии не менее 7 мм, и не менее 2 зубчатых отверстия для опор диметром не менее 8 мм, размер замка не менее 50х20х30 мм. на фронтальной и боковой поверхностях замка имеются по не менее 2 винта, для затягивания соединительных элементов (стержни, балки, опоры). Цветовая маркировка замков синим и серым цветом. Материал изготовления сплав алюминия. Условия стерилизации: в автоклаве при температуре не менее 121-134 °С. | 2 шт. |
|  |  |  | Балка карбоновая | Балка карбоновая, длиной не менее 200 мм, диаметром не менее 8 мм, должен быть унифицирован под размер фиксирующих элементов (замки, переходники), черного цвета с маркировкой размера стержней золотистым цветом. Материал изготовления: Высокопрочный технический углерод. Условия стерилизации: в автоклаве при температуре не менее 121-134 °С. | 5 шт. |
|  |  |  | Балка карбоновая | Балка карбоновая, длиной не менее 250 мм, диаметром не менее 8 мм, должен быть унифицирован под размер фиксирующих элементов (замки, переходники), черного цвета с маркировкой размера стержней золотистым цветом. Материал изготовления: Высокопрочный технический углерод. Условия стерилизации: в автоклаве при температуре не менее 121-134 °С. | 8 шт. |
|  |  |  | Балка карбоновая | Балка карбоновая, длиной не менее 300 мм, диаметром не менее 8 мм, должен быть унифицирован под размер фиксирующих элементов (замки, переходники), черного цвета с маркировкой размера стержней золотистым цветом. Материал изготовления: Высокопрочный технический углерод. Условия стерилизации: в автоклаве при температуре не менее 121-134 °С. | 10 шт. |
|  |  |  | Балка карбоновая | Балка карбоновая, длиной не менее 350 мм, диаметром не менее 8 мм, должен быть унифицирован под размер фиксирующих элементов (замки, переходники), черного цвета с маркировкой размера стержней золотистым цветом. Материал изготовления: Высокопрочный технический углерод. Условия стерилизации: в автоклаве при температуре не менее 121-134 °С. | 8 шт. |
|  |  |  | Балка карбоновая | Балка карбоновая, длиной не менее 400 мм, диаметром не менее 8 мм, должен быть унифицирован под размер фиксирующих элементов (замки, переходники), черного цвета с маркировкой размера стержней золотистым цветом. Материал изготовления: Высокопрочный технический углерод. . Условия стерилизации: в автоклаве при температуре не менее 121-134 °С. | 3 шт. |
|  |  |  | Малая полукруглая балка, алюминиевая | Полукруглая алюминиевая балка, малая диаметром не менее 160 мм; Диаметр балок не менее 8 мм, должен быть унифицирован под размер фиксирующих элементов (замки, переходники). Материал изготовления алюминиевый сплав. Условия стерилизации: в автоклаве при температуре не менее 121-134 °С. | 1 шт. |
|  |  |  | Средняя полукруглая балка, алюминиевая | Полукруглая алюминиевая балка, средняя диаметром не менее 180 мм; Диаметр балок не менее 8 мм, должен быть унифицирован под размер фиксирующих элементов (замки, переходники). Материал изготовления алюминиевый сплав. Условия стерилизации: в автоклаве при температуре не менее 121-134 °С. | 1 шт. |
|  |  |  | Большая полукруглая балка, алюминиевая | Полукруглая алюминиевая балка, большая диаметром не менее 200 мм. Диаметр балок не менее 8 мм, унифицирован под размер фиксирующих элементов (замки, переходники). Материал изготовления алюминиевый сплав. Условия стерилизации: в автоклаве при температуре не менее 121-134 °С. | 1 шт. |
|  |  |  | Опора прямая | Опора прямая длиной не менее 65 мм длиной не менее 80 мм, диаметр не менее 8 мм, должен бытьунифицирован под размер фиксирующих элементов (замки, переходники), имеют крепежную зубчатую часть, с резиновым стопорным кольцом для соединения с фиксирующими элементами. Материал изготовления антикаррозийная сталь. Условия стерилизации: в автоклаве при температуре не менее 121-134 °С. | 5 шт. |
|  |  |  | Опора изогнутая | Опора изогнутая под углом не менее 30° длиной не менее 80 мм, диаметр не менее 8 мм, унифицирован под размер фиксирующих элементов (замки, переходники), имеют крепежную зубчатую часть, с резиновым стопорным кольцом для соединения с фиксирующими элементами. Материал изготовления антикаррозийная сталь. Условия стерилизации: в автоклаве при температуре не менее 121-134 °С. | 5 шт. |
|  |  |  | Стержень самосверлящий | Стержень с измерительной шкалой, диаметром не менее 4 мм, длиной не менее 120 мм. Стержни должны иметь самонарезающую резьбу, материал изготовления нержавеющая сталь, сертифицированная для изделий имплантируемых в человеческий организм. Условия стерилизации: в автоклаве при температуре не менее 121-134 °С. | 15 шт. |
|  |  |  | Стержень самосверлящий | Стержень с измерительной шкалой, диаметром не менее 4 мм, длиной не менее 150 мм. Стержни должны иметь самонарезающую резьбу, материал изготовления нержавеющая сталь, сертифицированная для изделий имплантируемых в человеческий организм. Условия стерилизации: в автоклаве при температуре не менее 121-134 °С. | 10 шт. |
|  |  |  | Стержень самосверлящий | Стержень с измерительной шкалой, диаметром не менее 5 мм, длиной не менее 120 мм. Стержни должны иметь самонарезающую резьбу, материал изготовления нержавеющая сталь, сертифицированная для изделий имплантируемых в человеческий организм. Условия стерилизации: в автоклаве при температуре не менее 121-134 °С. | 10 шт. |
|  |  |  | Стержень самосверлящий | Стержень с измерительной шкалой, диаметром не менее 5 мм, длиной не менее 150 мм. Стержни должны иметь самонарезающую резьбу, материал изготовления нержавеющая сталь, сертифицированная для изделий имплантируемых в человеческий организм. Условия стерилизации: в автоклаве при температуре не менее 121-134 °С. | 15 шт. |
|  |  |  | Стержень самосверлящий | Стержень с измерительной шкалой, диаметром не менее 5 мм, длиной не менее 180 мм. Стержни должны иметь самонарезающую резьбу, материал изготовления нержавеющая сталь, сертифицированная для изделий имплантируемых в человеческий организм. Условия стерилизации: в автоклаве при температуре не менее 121-134 °С. | 20 шт. |
|  |  |  | Стержень самосверлящий | Стержень с измерительной шкалой, диаметром не менее 5 мм, длиной 200 мм. Стержни должны иметь самонарезающую резьбу, материал изготовления нержавеющая сталь, сертифицированная для изделий имплантируемых в человеческий организм. Условия стерилизации: в автоклаве при температуре не менее 121-134 °С. | 20 шт. |
|  |  |  | Стержень самосверлящий | Стержень с измерительной шкалой, диаметром не менее 5 мм, длиной не менее 250 мм. Стержни должны иметь самонарезающую резьбу, материал изготовления нержавеющая сталь, сертифицированная для изделий имплантируемых в человеческий организм. Условия стерилизации: в автоклаве при температуре не менее 121-134 °С. | 10 шт. |
|  |  |  | Шарнирный фиксатор для коленного сустава, левый | Шарнирный фиксатор для коленного сустава, левый. Условия стерилизации: в автоклаве при температуре не менее 121-134 °С. | 1 шт. |
|  |  |  | Шарнирный фиксатор для коленного сустава, правый | Шарнирный фиксатор для коленного сустава, правый. Условия стерилизации: в автоклаве при температуре не менее 121-134 °С. | 1 шт. |
|  |  |  | Фиксатор для голеностопного сустава | Фиксатор для голеностопного сустава. Условия стерилизации: в автоклаве при температуре не менее 121-134 °С. | 1 шт. |
|  |  |  | Т-Ключ | Для сбора и моделирования аппарата наружной фиксации в наборе должны быть предусмотрены специальные инструменты: Т- образные ключи для стержней и винтов на крепежных элементах Условия стерилизации: в автоклаве при температуре не менее 121-134 °С. | 1 шт. |
|  |  |  | Стабилизационный/репозиционный ключ | Для сбора и моделирования аппарата наружной фиксации в наборе должны быть предусмотрены специальные инструменты: стабилизационно репозиционные ключи. Условия стерилизации: в автоклаве при температуре не менее 121-134 °С. | 1 шт. |
|  |  |  | Ключ для окончательного затягивания | Для сбора и моделирования аппарата наружной фиксации в наборе должны быть предусмотрены специальные инструменты: ключ для окончательного затягивания. Условия стерилизации: в автоклаве при температуре не менее 121-134 °С. | 1 шт. |
|  |  |  | Направитель Шанца для стержней | Для сбора и моделирования аппарата наружной фиксации в наборе должны быть предусмотрены специальные инструменты: направители Шанца диаметром не менее 4 и не менее 5 мм, используемые для точного наведения стержней бикс для хранения и стерилизации. Условия стерилизации: в автоклаве при температуре не менее 121-134 °С. | 1 шт. |
|  |  | Расходные материалы и изнашиваемые узлы: |  |  |  |
| 3 | Требования к условиям эксплуатации | Условия стерилизации: в автоклаве при температуре 121-134 °С. |  |  |  |
| 4 | Условия осуществления поставки медицинской техники (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2020) | # КГП на ПХВ «Многопрофильная центральная районная больница Жанааркинского района» УЗ области Ұлытау, |  |  |  |
| 5 | Срок поставки медицинской техники и место дислокации | 60 календарных дней, с момента заключения договора Область Ұлытау, пос. Жанаарка, ул. А.Сейдинбек, 39 |  |  |  |
| 6 | Условия гарантийного сервисного обслуживания медицинской техники поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц | Гарантийное сервисное обслуживание медицинской техники не менее 37 месяцев. Плановое техническое обслуживание должно проводиться не реже чем 1 раз в квартал. Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя: - замену отработавших ресурс составных частей; - замене или восстановлении отдельных частей медицинской техники; - настройку и регулировку медицинской техники; специфические для данной медицинской техники работы; - чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов; - удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса медицинской техники его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой); - иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа медицинской техники |  |  |  |
| 7 | Требования к сопутствующим услугам | Каждый комплект товара снабжается комплектом технической и эксплуатационной документации с переводом содержания на казахский или русский языки. Реализация товаров осуществляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Комплект поставки описывается с указанием точных технических характеристик товара и всей комплектации отдельно для каждого пункта (комплекта или единицы оборудования) данной таблицы. Если иное не указано в технической спецификации, электрическое питание на 220 Вольт, без дополнительных переходников или трансформаторов. Программное обеспечение, поставляемое с приборами, совместимое с программным обеспечением установленного оборудования Заказчика. Поставщик обеспечивает сопровождение процесса поставки товара квалифицированными специалистами. При осуществлении поставки товара Поставщик предоставляет заказчику все сервис-коды для доступа к программному обеспечению товара. Товар, относящийся к измерительным средствам, должен быть внесен в реестр средств измерений Республики Казахстан. Не позднее, чем за 40 (сорок) календарных дней до инсталляции оборудования, Поставщик уведомляет Заказчика о прединсталляционных требованиях, необходимых для успешного запуска оборудования. Крупное оборудование, не предполагающее проведения сложных монтажных работ с прединсталляционной подготовкой помещения, по внешним габаритам, проходящее в стандартные проемы дверей (ширина 80 сантиметров, высота 200 сантиметров). Доставку к рабочему месту, разгрузку оборудования, распаковку, установку, наладку и запуск приборов, проверку их характеристик на соответствие данному документу и спецификации фирмы (точность, чувствительность, производительность и иные), обучение медицинского (аппликационный тренинг) и технического персонала (базовому уровню обслуживания с выдачей подтверждающего документа) Заказчика осуществляет Поставщик с привлечением, при отсутствии в штате соответствующих специалистов, сотрудников производителя. |  |  |  |

Председатель тендерной комиссии                                                                                                          Базарбеков Е.Н.